EEG Seizure Reader V2

คู่มือการใช้งานสำหรับแพทย์ระบบประสาทและเจ้าหน้าที่เทคนิค EEG

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| หน่วยงานพัฒนา | นพ สหรัฐ อังศุมาศ |
| เวอร์ชัน | V2 (Multi-task) |
| จำนวน Models | 5 architectures × 3 tasks |
| Dataset ฝึก | CHB-MIT Scalp EEG Database |
| URL | https://eeg-seizure-reader.onrender.com |
| วันที่ออกเอกสาร | 8 เมษายน 2569 |

คำเตือนทางคลินิก: ระบบนี้เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรอง (screening assistant) ผลลัพธ์ทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทก่อนนำไปใช้ในการวินิจฉัยหรือวางแผนการรักษาเสมอ ห้ามใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยทางคลินิกเพียงอย่างเดียว

# 1. ภาพรวมของระบบ

EEG Seizure Reader V2 เป็นระบบวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ด้วย Deep Learning ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่เทคนิคในการคัดกรองและระบุตำแหน่งของกิจกรรมที่ผิดปกติ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะลมชัก (epilepsy/seizure) ระบบสามารถรับไฟล์รูปแบบ European Data Format (.edf) ที่บันทึกจาก scalp EEG มาตรฐาน 10–20 system และให้ผลลัพธ์เป็น timeline ของความน่าจะเป็นของชัก (seizure probability), ช่วงเวลาที่สงสัย, และตำแหน่งที่อาจเป็นต้นกำเนิดของชัก (seizure onset zone)

## งานวิเคราะห์หลักที่ระบบทำได้

| Task | ชื่องาน | คลาส/ผลลัพธ์ | Best Model | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Seizure Detection | Normal vs Seizure (binary) | CNN-BiLSTM | 0.976 |
| B | Onset Localization | 5 ตำแหน่ง: L_FC, L_FT, R_FC, R_FT, Generalized | EEGConformer | 0.966 |
| C | IED / Sharp Wave (BETA) | Normal vs Interictal Epileptiform Discharge | ShallowConvNet | — |

หมายเหตุ: Task C ยังอยู่ในสถานะ BETA เนื่องจากชุดข้อมูลฝึกมีจำกัดและมี source bias ผลลัพธ์ของ Task C ควรใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้น

# 2. ไฟล์ EEG ที่ระบบรองรับ

เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ไฟล์ EEG ที่อัปโหลดเข้าระบบควรมีคุณสมบัติดังนี้

| รายการ | ค่าที่รองรับ |
| --- | --- |
| รูปแบบไฟล์ | .edf (European Data Format), .edf+ |
| ขนาดสูงสุด | 500 MB ต่อไฟล์ |
| Sampling rate | 256 Hz (แนะนำ); ความถี่อื่นจะถูก resample อัตโนมัติแบบ per-chunk |
| จำนวนช่อง | อย่างน้อย 18 ช่อง bipolar หรือ 19 ช่อง unipolar (10–20 system) |
| ระบบ montage | Bipolar longitudinal (FP1-F7, F7-T3, …) หรือ unipolar referential |
| ความยาวบันทึก | ไม่จำกัด แต่ระบบจะวิเคราะห์เฉพาะ 20 นาทีแรก (1200 วินาที) |
| ตัวอย่าง dataset | CHB-MIT Scalp EEG (รองรับโดยตรง) |

ข้อจำกัดสำคัญ: ระบบรันบน Render Starter plan ที่มี RAM 512 MB จึงจำกัดเวลาวิเคราะห์ไว้ที่ 20 นาทีแรกของการบันทึก หากต้องการวิเคราะห์ทั้งไฟล์ที่ยาวกว่านั้น ให้ตัดแบ่งไฟล์ออกเป็นช่วง ๆ (เช่น ทุก 20 นาที) แล้วอัปโหลดทีละช่วง

# 3. ขั้นตอนการใช้งาน

## 3.1 เปิดเว็บไซต์

เปิดเบราว์เซอร์ (แนะนำ Google Chrome หรือ Safari เวอร์ชันล่าสุด) แล้วเข้าไปที่ https://eeg-seizure-reader.onrender.com หากเปิดครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมง อาจต้องรอประมาณ 30–60 วินาที เพื่อให้ระบบ wake up และโหลด models ทั้ง 3 ตัวเข้าสู่หน่วยความจำ

## 3.2 อัปโหลดไฟล์ EEG

- คลิกที่กล่อง “Upload EEG Recording” หรือ ลากไฟล์ .edf มาวางในกล่อง

- เลือกไฟล์ .edf จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

- ระบบจะแสดงชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ และเครื่องหมายถูกสีเขียวเมื่ออัปโหลดสำเร็จ

## 3.3 เลือกงานวิเคราะห์ (Analysis Tasks)

ระบบมีงานให้เลือก 3 อย่าง สามารถเลือกได้พร้อมกันหลายงาน (multi-select):

- Task A — Seizure Detection: ตรวจจับว่าช่วงเวลาใดในการบันทึกมี seizure activity เหมาะสำหรับการคัดกรองเบื้องต้น (เลือกเป็นค่าเริ่มต้น)

- Task B — Onset Localization: ระบุตำแหน่งต้นกำเนิดของชัก (seizure onset zone) ใน 5 ตำแหน่งทางกายวิภาค ได้แก่ L_FC, L_FT, R_FC, R_FT และ Generalized

- Task C — IED / Sharp Wave (BETA): ตรวจหา interictal epileptiform discharges เช่น sharp waves, spikes ในช่วงระหว่างการชัก

## 3.4 กดปุ่ม Analyze EEG

เมื่อพร้อมแล้วให้กดปุ่ม Analyze EEG สีฟ้า ระบบจะเริ่มประมวลผลโดย:

- อ่านไฟล์ EEG แบบ streaming (อ่านทีละช่วงจาก disk เพื่อประหยัด RAM)

- ตรวจหา bipolar channels อัตโนมัติ (รองรับ CHB-MIT ที่มี channels ในรูปแบบ pre-bipolar)

- Resample เป็น 256 Hz แบบ per-chunk ถ้าจำเป็น และตัดเป็น window ขนาด 4 วินาที

- ส่งแต่ละ window เข้า model ที่เลือกเพื่อทำนายผล

- รวบรวมผลลัพธ์และส่งกลับมาแสดงในรูป timeline และตาราง events

เวลาในการประมวลผลโดยทั่วไปอยู่ที่ 15–40 วินาที ต่อไฟล์ (สำหรับ 20 นาทีแรก) ถ้าเลือกหลาย task พร้อมกันจะใช้เวลามากขึ้นตามจำนวน task

# 4. การอ่านและตีความผลลัพธ์

## 4.1 Timeline ของ Seizure Probability

ระบบจะแสดงกราฟ timeline ในแกนนอนเป็นเวลา (วินาที) และแกนตั้งเป็นความน่าจะเป็นของชัก (0.0–1.0) ค่า probability ที่สูงกว่า threshold (ค่าเริ่มต้น 0.4 สำหรับ Task A) จะถูกแสดงเป็นแถบสีแดงทับลงไปในกราฟ บ่งบอกว่าช่วงเวลานั้น model สงสัยว่าเป็น seizure activity

การตีความเบื้องต้น:

- P < 0.4 — ความน่าจะเป็นต่ำ ถือว่าปกติ (interictal/normal)

- 0.4 ≤ P < 0.7 — ควรพิจารณาเพิ่มเติม อาจเป็น artifact หรือ subtle seizure

- P ≥ 0.7 — ความน่าจะเป็นสูง ควรตรวจสอบ raw EEG ในช่วงเวลานั้นโดยละเอียด

## 4.2 รายการ Events

ใต้ timeline จะมีตารางสรุปช่วงเวลา (events) ที่ระบบตรวจพบความผิดปกติ แต่ละ event แสดง start time, end time, duration และ confidence score เรียงตามเวลาที่เกิด ช่วยให้แพทย์สามารถ jump ไปดู raw EEG ในช่วงนั้นได้สะดวก

## 4.3 Brain Map (จาก Task B)

หากเลือก Task B ระบบจะแสดง topographic brain map ที่ระบุตำแหน่งของ seizure onset zone โดยใช้สีและความเข้มแสดงระดับความน่าจะเป็นในแต่ละบริเวณ การทำนายแบ่งเป็น 5 ตำแหน่ง: Left Frontocentral (L_FC), Left Frontotemporal (L_FT), Right Frontocentral (R_FC), Right Frontotemporal (R_FT), และ Generalized

หมายเหตุ: Brain map เป็นเพียงการ projection ของผลลัพธ์ deep learning model ลงบนตำแหน่งทางกายวิภาคมาตรฐาน ไม่ได้ใช้ source localization แบบ inverse problem (เช่น sLORETA หรือ MUSIC) ดังนั้นความละเอียดของตำแหน่งจึงจำกัดอยู่ที่ 5 region

## 4.4 Field truncated

ในผลลัพธ์ JSON จะมีฟิลด์ truncated: true หากไฟล์ที่อัปโหลดยาวเกิน 20 นาทีและระบบประมวลผลเฉพาะส่วนต้น 1200 วินาทีเท่านั้น ในกรณีนี้ผลการวิเคราะห์ ครอบคลุมเฉพาะ 20 นาทีแรก ของการบันทึกเท่านั้น

# 5. การเลือก Model (Advanced)

ระบบมี deep learning model 5 architectures ให้เลือก แต่ละตัวเหมาะสมกับงานต่างกัน โดยปกติระบบจะเลือก best model ของแต่ละ task โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถ override ได้ผ่าน query parameter ?model_A=...&model_B=...

| Model | ประเภท | จุดเด่น | เหมาะกับ |
| --- | --- | --- | --- |
| EEGNet | Compact CNN | เล็ก เร็ว ใช้ parameter น้อย | การคัดกรองเบื้องต้น |
| DeepConvNet | Deep CNN | Capacity สูง จับ feature ได้หลากหลาย | Dataset ขนาดกลาง |
| ShallowConvNet | Shallow CNN | เน้น band power features | IED/Sharp wave (Task C) |
| EEGConformer | CNN + Transformer | จับ long-range temporal dependencies | Onset localization (Task B) |
| CNN-BiLSTM | CNN + Bi-LSTM | เรียนรู้ลำดับเวลาได้ดีที่สุด | Seizure detection (Task A) |

# 6. ข้อจำกัดและคำเตือนทางคลินิก

## 6.1 ข้อจำกัดของ Dataset

- ฝึกบน CHB-MIT Scalp EEG Database ซึ่งเป็นข้อมูลจาก pediatric epilepsy patient (อายุ 1.5–22 ปี) ผลลัพธ์ในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุอาจมีความแม่นยำน้อยลง

- Channel montage ที่ฝึกใช้รูปแบบ longitudinal bipolar 10–20 system ไฟล์ที่ใช้ montage แบบ referential หรือ high-density EEG (256 channels) อาจให้ผลที่ไม่แม่นยำ

- Sampling rate ที่ฝึก = 256 Hz หากไฟล์ของท่าน sample rate สูงกว่านี้ ระบบจะ downsample อัตโนมัติ ซึ่งอาจสูญเสียข้อมูลความถี่สูง (high-frequency oscillations)

- Task C (IED detection) มี source bias เนื่องจากชุด IED ที่ใช้ฝึกมีจำนวนจำกัดและมาจากแหล่งเดียว

## 6.2 ข้อจำกัดของระบบ Hosting

- Server: Render Starter plan, RAM 512 MB, single CPU worker

- วิเคราะห์ได้สูงสุด 20 นาทีแรกของไฟล์ (1200 วินาที)

- อัปโหลดได้สูงสุด 500 MB ต่อไฟล์

- ไม่มีระบบ user authentication หรือเก็บประวัติการใช้งาน — ทุก request เป็น stateless

- ไฟล์ EEG ที่อัปโหลดถูกลบทันทีหลังประมวลผลเสร็จ ไม่มีการเก็บสำเนา

## 6.3 คำเตือนทางคลินิก

ระบบนี้ไม่ใช่ medical device ที่ผ่านการรับรอง ไม่ได้รับการรับรองจาก FDA, CE หรือ อย. ห้ามใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยทางคลินิกเพียงอย่างเดียว ผลลัพธ์ทุกชิ้นต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยแพทย์ระบบประสาทผู้เชี่ยวชาญด้าน EEG ก่อนนำไปใช้ในการวางแผนการรักษา หรือสรุปผลทางคลินิกใด ๆ

# 7. การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| รอนานเกิน 60 วินาทีไม่เปิดหน้าเว็บ | Server cold start (Render Starter จะ sleep หลังไม่ใช้งาน) | รอ 30–60 วินาที แล้ว refresh หน้าเว็บอีกครั้ง |
| Error: Request failed with status code 502 | ไฟล์ใหญ่เกิน หรือ inference ใช้เวลานานเกิน proxy timeout | ลองใช้ไฟล์เล็กกว่า หรือเลือก task เดียว |
| Error: File too large | ไฟล์เกิน 500 MB | ตัดไฟล์ให้สั้นลงก่อนอัปโหลด |
| Error: Could not process EDF | ไฟล์เสียหายหรือไม่ใช่ format ที่รองรับ | ตรวจสอบว่าไฟล์เป็น .edf ที่ valid และมีอย่างน้อย 18 channels |
| ผล probability ทุกช่วงต่ำมาก แม้ในไฟล์ที่มี seizure | Channel labels ไม่ตรง / montage ไม่ใช่ bipolar 10–20 | ตรวจสอบ channel labels หรือแปลง montage ก่อนอัปโหลด |
| UI ยังเป็น V1 ไม่เห็น Task A/B/C | Browser cache เก็บ JS/CSS เก่าไว้ | Hard refresh ด้วย Cmd+Shift+R (Mac) หรือ Ctrl+Shift+R (Windows) |

# 8. ติดต่อทีมพัฒนา

หากพบปัญหาการใช้งาน ต้องการรายงานข้อผิดพลาดของ model หรือสนใจร่วมพัฒนาระบบในเฟสต่อไป กรุณาติดต่อ:

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ผู้พัฒนาหลัก | นพ. สหรัฐ อังสุมาลย์ (Saharat Aungsumart) |
| สังกัด | สถาบันประสาทวิทยา (Prasat Neurological Institute) |
| พันธมิตรพัฒนา | มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University) |
| อีเมล | saharatau@gmail.com |
| URL ระบบ | https://eeg-seizure-reader.onrender.com |
| GitHub repo | https://github.com/saharata/eeg-seizure-reader-v2 |

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในองค์กรเท่านั้น การเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือใช้อ้างอิงทางวิชาการต้องได้รับอนุญาตจากทีมพัฒนา